## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАГРУЗКИ СВЧ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление студентов с измерением параметров нагрузки СВЧ методом измерительной линии и оценкой погрешностей измерений.

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис.1.

3

4

5

2

1

Рис.1

В состав лабораторной установки входят:

- Генератор СВЧ типа Г4-9;

- Измерительная линия типа ЛИ-4;

- Магнитоэлектрический прибор;

- Вспомогательное устройство – короткозамыкатель;

- Объект исследования - нагрузка СВЧ.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ

3.1. Ознакомиться по учебной литературе с методом измерения и принципом работы измерительной линии (ИЛ.), а также с основными режимами работы линии передачи СВЧ.

3.2. Подготовить таблицы для записи результатов измерений по всем пунктам лабораторной работы.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. Каковы устройство и принцип действия измерительной линии?

4.2. Перечислить основные режимы линии передачи СВЧ и нарисовать графики распределения напряженности электрического поля вдоль линии передачи.

4.3. В каком режиме определяется длина волны?

4.4. Какими параметрами характеризуется нагрузка СВЧ?

4.5. В чем заключается физический смысл коэффициента стоячей волны (КСВ) и как его определить?

4.6. Как определить полное сопротивление нагрузки СВЧ?

5. ЗАДАНИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ЧАСТИ РАБОТЫ

5.1. Подготовить измерительную линию к работе.

5.2. Измерить длину волны в линии передачи и провести оценку погрешностей.

5.3. Измерить фазу коэффициента отражения и провести оценку погрешности.

5.4. Измерить коэффициент стоячих волн и провести оценку погрешности.

5.5. Определить полное сопротивление исследуемой нагрузки.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Параметры нагрузки СВЧ в данной работе определяются методом измерительной линии. Данный метод заключается в измерении распределения электрического поля вдоль линии передачи с помощью измерительной линии с последующим вычислением  измеряемых величин по результатам измерения указанного распределения.

Устройство и принцип работы измерительной линии приведены в Приложении.

6.1. Подготовка измерительной линии к работе

6.1.1. Включить генератор Г4-9 и прогреть его в течении 15 минут. Ознакомиться с органами настройки и управления. Установить заданную преподавателем частоту генератора.

6.1.2. Подготовить к работе измерительную линию следующим образом:

а) закоротить измерительную линию, для чего на конце линии подсоединить короткозамыкатель;

б) с помощью ручки перемещения зонда индикаторной головки установить небольшую глубину (2-3 мм) погружения зонда в измерительную линию;

в) настроить индикаторную головку в резонанс с заданной частотой генератора, для чего, пользуясь ручкой настройки частоты объемного резонатора индикаторной головки и ручкой регулировки «УРОВНЯ ВЫХ. МОЩНОСТИ» генератора СВЧ, добиться максимума показаний микроамперметра на уровне 70...80 делений;

г) перемещая индикаторную головку вдоль линии, установить зонд в пучность электрического поля линии (при этом должен быть максимум показаний микроамперметра); если максимум будет за пределами шкалы, то пользуясь ручкой регулировки «УРОВНЯ ВЫХ. МОЩНОСТИ» на генераторе СВЧ, добиться чтобы максимум показаний микроамперметра был на уровне 70...80 делений шкалы прибора.

6.2. Измерение длины волны в линии передачи в режиме стоячих волн

6.2.1. При коротком замыкании измерительной линии в ней устанавливается режим стоячих волн. Амплитуда отраженной волны напряжения равна амплитуде падающей волны, а фаза отраженной волны противоположна фазе падающей волны, вследствие чего напряжение (ток) в любом сечении линии различны и принимают значение от нуля (узел напряжения) до некоторого максимума (пучность  напряжения).  В сечении короткого замыкания возникает 1-ый узел напряжения; затем узлы повторяются по длине линии в направлении к генератору через расстояние равное l = λ/2, как показано на рис.2 (кривая 1).

αмин

αмакс

6.2.2. Перемещая зонд индикаторной головки вдоль линии по направлению к генератору, установить зонд в сечении первого узла напряжения вблизи точки короткого замыкания. Положение этого сечения l1кз определить по отчетной шкале измерительной линейки, закрепленной на корпусе ИЛ. Так как зонд не может перемещаться вплоть до выходного разъема, в сечении которого подключен короткозамыкатель, то определяется, так называемый, условный конец (нуль) – положение 1-го от выходного разъема  узла стоячей волны при коротком замыкании ИЛ. Далее переме-

α

α

α1

0

lп

lл

l

1       2

λ/2

l1н

l0

0

l2кз

l1кз

l

Рис. 2					Рис. 3

щая зонд в направлении к генератору, определить положение 2-го узла, который отстоит от 1-го на расстоянии l = λ/2.

6.2.3. Для повышения точности определения положения узла (минимума) используется метод двух отсчетов (вилочный метод): определяются два положения зонда слева lл и справа lп относительно узла, соответствующие одинаковым показаниям микроамперметра α1 (10…15 дел) рис.3. Положение узлов (1-го и 2-го) определяется как полусумма координат lл и lп , т.е.

l1кз=l1л+l1Π2; l2кз=l2л+l2Π2.	                   	(1)

Длина волны λ в линии передачи будет равна удвоенной разности длин между двумя узлами λ=2(l2кз−l1кз).

6.2.4. Измерение положения узлов при коротком замыкании провести многократно (3…5 раз). Результаты измерений и вычислений записать в табл.1 (графы 2…8).

##### Таблица 1

| 1№№ п/п | 1-ый узел при к.з. |  |  | 2-ой узел при к.з. |  |  | λi | λср | Δλi | σ | σcр | М | Δсум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1л | l 1п | l1кз | l 2л | l2п | l2кз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

6.2.5. Провести статистическую обработку результатов измерения длины волны λ следующим образом:

а) рассчитать среднее значение длины волны по формуле:

λср= Σλi/n	                           	(2)

и записать в графу 9 табл.1;

б) для каждого измерения λi вычислить отклонение результата от среднего значения

Δλi=λi– λср                                        (3)

и записать в графу 10 табл.1;

в) вычислить среднее квадратическое отклонение одного измерения по формуле:

σλ=1n−1ΣΔλi2	                  		(4)

и записать в графу 11 табл.1;

г) вычислить оценку среднеквадратической погрешности  среднего значения по формуле:

σср=σn						(5)

и записать результат в графу 12 табл.1;

д) вычислить оценку максимальной случайной погрешности по формуле: М=3σ и записать ее в графу 13 табл.1;

е) вычислить суммарную погрешность результата измерения  по формуле:

Δсум=Δс + М,	                                   (6)

где Δс – систематическая составляющая погрешности, обусловленная погрешностью измерительной линии.

Записать результат измерения длины волны по форме:

λх=λср+Δсум; Р=0,997.

6.3. Измерения коэффициента отражения

6.3.1. На конце ИЛ подключить исследуемую нагрузку. При этом в линии устанавливается режим смешанных волн. Распределение поля вдоль линии имеет максимумы и минимумы конечных значений; при этом минимумы оказываются сдвинутыми относительно узлов при коротком замыкании (кривая 2, рис.2).

Перемещая зонд индикаторной головки вдоль линии установить зонд в положение минимума, ближайшего к 1-му узлу, определенного при коротком замыкании, и зафиксировать это положение l1н по шкале отсчетной линейки ИЛ. Смещение узла l0 будет определяться по формуле: l0=l1н – l1кз. Фазовый угол коэффициента отражения определяется по формулам:

φ= 2βl0-π – при отсчете l0 в сторону генератора,		(7)

φ= π - 2βl 0 – при отсчете l0 в сторону нагрузки,		(8)

где β = 2π/λ – волновое число.

Для повышения точности расчета положения минимума используется метод двух отсчетов (lлн и lпн) и l0 будет равно полусумме этих отсчетов

l1н = lЛН+lПН2 .

Измерение l1н произвести многократно (3…5 раз). Результаты измерений  и вычисления записать в графы (2…5) табл.2.

Таблица 2

| №№ п/п | 1-ый узел при нагрузке |  |  | l0i | l0ср | Δloi | σlo | σlo | Мlo | Δсумlo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lлн | lпн | l1н |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Произвести статистическую обработку результатов измерения смещения узла по аналогии с п.6.2.5.

6.3.3. Записать результат измерения l0 по форме:

l0ср + Δсум.lo ; Р= 0, 997.

6.4. Измерение коэффициента стоячих волн производится косвенным методом в режиме смешанных волн (при под-ключении нагрузки на конце ИЛ) следующим образом.

Перемещая индикаторную головку вдоль ИЛ, произвести по индикаторному прибору (миллиамперметру) отсчет минималь-ного (αmin) и максимального (αmax) показаний миллиамперметра на разных участках линии (см. рис.2, кривая 2). Вычислить величину коэффициента стоячей волны по формуле:

Кс=  αmaxαmin,                     (9)

и записать в графу 4 табл.3.

Результаты отсчетов и вычислений записать в табл.3 (графы 2…3)

##### Таблица 3

| №№ п/п | αmin | αmax | Кс | Кср | ΔКсi | σКс | σКс | ###### М | Δсум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

6.4.2. Провести статистическую обработку результатов из-мерения коэффициента стоячей волны по аналогии с п.6.2.5.

6.4.3. Записать результат измерения коэффициента стоячей волны по форме: Кс+Δсум , Р=0,997.

6.5. Измерение полного сопротивления нагрузки

6.5.1. Измерение полного сопротивления нагрузки производится косвенным методом на основании результатов измерений фазы отраженной волны φ (п.6.3.) и коэффициента стоячей волны Кс (п.6.4.). Значение полного сопротивления нагрузки Zн вычисляется по формуле:

Zн =Zл(RjX)	,			             (9)

где: Zл – волновое сопротивление линии передачи ИЛ, равное 50 Ом либо 75 Ом;

R=2Kc(Kc2+1)−(Kc2−1)cosϕ  -                          (10)

нормированная активная составляющая ,

X=(Kc2−1)sinϕ(Kc2+1)−(Kc2−1)cosϕ -                           (11)

нормированная реактивная составляющая .

## ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Оновные режимы работы линии передачи СВЧ

Линия передачи СВЧ конечной длины, нагруженная на сопротивление Zн, характеризуется коэффициентами: отражения Г, стоячей волны Кс. Эти параметры вытекают из представления процесса  распространения энергии СВЧ в виде двух волн напряжения, движущихся в противоположных направлениях с одинаковой скоростью (рис.П.1)

Ú пад

Генератор СВЧ

Линия передачи

Нагрузка

СВЧ

Úотр

Рис.П.1

Волну, движущуюся от генератора к нагрузке, называют падающей Úпад, волну, движущуюся от нагрузки к генератору -  отраженной Úотр.

Для того, чтобы передать энергию СВЧ от генератора к нагрузке без потерь, необходимо полное согласование сопротив-лений нагрузки Źн и волнового сопротивления линии передачи Zл, т.е. Zн=Rн=Zл.

Нагрузка, сопротивление которой равно волновому сопро-тивлению линии, называется согласованной. Сопротивление реальной нагрузки отличается от волнового сопротивления линии. Степень согласования линии с нагрузкой можно оценить  с помощью коэффициента отражения Г, величина которого определяется по формуле:

Г=UотрUпад⋅еjϕ,				     (П.1)

где: φ= 2βl0-π, β=2π/λ – волновое число, l0 – расстояние от сечения линии, где включена нагрузка, до первого минимума напряжения в сечении линии по направлению к генератору.

Вследствие противоположных направлений распространения падающей и отраженной волн и изменения фазового сдвига между ними, вдоль линии устанавливается некоторое распределение напряжения (тока), амплитуды которого имеют максимальное значение Uмакс и минимальное значение 0 или Uмин. Отношение этих величин можно определить коэффициентами стоячей Кс или бегущей волны Кб :

Кс=UмаксUмин, Кб=UминUмакс=1Кс .		     (П.2)

Коэффициенты Кс и Кб характеризуют степень согласования линии и нагрузки и связаны с коэффициентом отражения следующими соотношениями:

Кс=1+Г1−Г, Кб=1−Г1+Г  .       	             (П.3)

В зависимости от характера и значения нагрузки в линии передачи устанавливается один из трех основных режимов: бегущей волны, стоячей волны и смешанных волн.

Режим бегущей волны устанавливается при нагрузке линии активным сопротивлением, равным ее волновому: Zн=Rн=Zл, т.е. когда осуществлено полное согласование. В этом режиме по линии распространяется только падающая волна, поглощаемая нагрузкой; отраженной волны нет. Напряжение (ток) во всех сечениях линии изменяются по синусоидальному закону, и их амплитуды вдоль линии одинаковы. В режиме бегущей волны Г=0; Кс=Кб=1.

Режим стоячей волны устанавливается при коротком замыкании линии (Zн=0), при разомкнутой линии  (Zн= ∞) и при нагрузке линии чисто реактивным сопротивлением XL или ХС.

При коротком замыкании линии  (рис.П.2,а) амплитуда отраженной волны напряжения равна амплитуде падающей, а фаза отраженной волны противоположна фазе падающей, вследствие чего напряжение (ток) в любом сечении линии различны и принимают значение от нуля (узел напряжения) до некоторого максимума  (пучность напряжения). В месте короткого замыкания образуется первый узел напряжения; затем узлы повторяются по длине линии в направлении к генератору через расстояние l=λ/2. Первая пучность возникает в сечении l=λ/4 и повторяется через l=λ/2. При разомкнутой линии (рис.П.2,б) картина аналогична предыдущей, с тем отличием, что в конце линии образуется пучность напряжения, а первый узел возникает при l0=λ/4.

Если линия нагружена чисто реактивным сопротивлением, то при индуктивной нагрузке первый узел напряжения устанавливается в линии при l0> λ/4 от места включения нагрузки, а при емкостной – при l0< λ/4 (рис.П.2,в,г). В режиме стоячей волны Г=1; Кс= ∞; Кб= 0.

"а"

Zн=0

l

Zл

U

0

λ/2		l0=0

#### Zл

"б"

Zн= ∞

l

#### U

0

l0=λ/4      l0

"в"

Zн=ХL

l

"г"

Zн=Хс

#### Zл

#### Zл

Рис.П.2

#### U

0

l0>λ/4

U

0

l0<λ/4

l

l0

l0

Режим смешанных волн устанавливается при нагрузке линии активным сопротивлением, не равным волновому сопротивлению линии, или произвольным комплексным сопротивлением.

В этом режиме амплитуда падающей волны больше амплитуды отраженной волны. В линии устанавливается распределение напряжения, показанное на рис.П.3. для различных нагрузок.

Uмакс

Uмин

Рис.П.3

а

Zл		     Zн=Rн>Zл

l

б

Zл		     Zн=Rн<Zл

l

в

Zл		       Zн=Rн+jXL

l

г

Zл		       Zн=Rн-jXC

l

#### U

0

λ/2

l0=λ/4

U

0

l0=0

#### U

0

l0

#### U

0

l0

Расстояние l0 от нагрузки до первого минимума напряжения в этом режиме зависит от характера и значения сопротивления нагрузки. В режиме смешанных волн коэффициент отражения и коэффициенты стоячей и бегущей волны могут принимать любые значения в следующих пределах: 0<Г<1; ∞>Кс >1; 1>Кб >0.

2. Устройство и принцип работы коаксиальной измерительной линии

Измерительная линия является универсальным измерительным прибором для получения картины распределения электрического поля вдоль линии передачи. С помощью измерительной линии можно измерить длину волны, полное сопротивление нагрузки, потери в линии передачи, коэффициент отражения, коэффициент стоячей волны.

На рис.П.4 приведена функциональная схема коаксиальной измерительной линии.

Рис.П.4

Измерительная линия состоит из отрезка коаксиальной линии передачи 1 и индикаторной головки 2. В корпусе линии прорезана узкая продольная щель, вдоль которой перемещается каретка с индикаторной головкой 2. Она представляет собой коак- сиальный резонатор, слабо связанный с основной линией погруженным в нее зондом 3. В резонаторе расположены короткозамкнутые поршни 4 для настройки индикаторной головки в резонанс и цепь детектора, с выхода которой сигнал подается на индикатор. В линии предусмотрены настроечные винты 5 и 6.

Электрическое поле основной линии наводит в зонде ЭДС, которая возбуждает в резонаторе электромагнитное поле, вызывающее ток в цепи детектора 7. Значение выпрямленного тока измеряется микроамперметром; оно пропорционально напряженности электрического поля в сечении линии, где в данный момент установлен зонд.

Положение зонда определяется по шкале измерительной линейки 8, закрепленной на корпусе измерительной линии. Положение зонда и значение тока микроамперметра в данной точке позволяют построить график распределения напряженности вдоль основной линии.

Главными источниками погрешности ИЛ являются: непостоянство степени связи зонда с полем при его движении вдоль щели; неточность отсчета положений зонда по шкале измерительной линейки; наличие отражений от зонда и элементов связи (коаксиальных разъемов) с генератором и нагрузкой. Общая погрешность коаксиальной линии составляет 5… 10 %

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нефедов В.И., Хахин В.И., Федорова Е.В. и др. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах/ Под ред. В.И. Нефедова. – М. : Высшая школа, 2001. –384 с.

2. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения: Учебное пособие для студентов радиотехнических спец. вузов. – М.: Радио и связь, 1993. – 318 с.

3. Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения. – Минск: Вышейшая школа, 1986. – 320 с.

4. Белянина Е.К., Федорова Е.В. Основы метрологии, стандартизации и измерительной  техники. Сборник  задач. – М.: МИРЭА, 2000. – 60 с.