# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

# ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

# ВОЛЬТМЕТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

###### 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление студентов с основными техническими характеристиками вольтметров разных типов и особенностями их применения.

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В состав лабораторной установки входят:

1) Щитовой электромеханический вольтметр электромагнитной системы типа ЭЗО;

2) Электронный аналоговый вольтметр типа В7-26 с преобразователем максимального (амплитудного) значения, проградуированный в действующих значениях синусоидального напряжения;

3) Электронный цифровой вольтметр типа В7-16 с преобразователем средневыпрямленного значения, проградуированный в действующих значениях синусоидального напряжения, и с АЦП времяимпульсного преобразования;

4) Макет электронного аналогового вольтметра с преобразователем действующего значения, проградуированный в действующих значениях синусоидального напряжения;

5) Генератор синусоидального напряжения низкой частоты типа ГЗ-109;

6) Генератор прямоугольных импульсов типа Г5-54;

7) Магазин сопротивлений;

8) Колодка с двумя рядами гнезд.

На колодке гнезда одного ряда предназначены для подключения корпусов (общих шин) приборов, а гнезда другого ряда  для подключения сигнальных входов или выходов приборов. При выполнении соединений необходимо внимательно следить за правильностью подключения проводов к гнездам нужного ряда. КОРПУСА ВСЕХ ПРИБОРОВ, ИМЕЮЩИХ СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ. У щитового вольтметра и магазина сопротивлений оба вывода равнозначны, а заземление этих приборов не требуется.

# 3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Ознакомиться по учебным пособиям с принципами действия исследуемых в работе вольтметров и их основными характеристиками.

Внимательно изучить теоретический материал, помещенный в Приложении. Подготовить соответствующие таблицы и выписать формулы, необходимые для вычислений. Ответить на контрольные вопросы.

# 4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. Объяснить понятия аддитивной и мультипликативной составляющих погрешностей. В каких приборах преобладает аддитивная погрешность?

4.2. Как указываются параметры погрешности цифровых вольтметров?

4.3. Для каких приборов класс точности определяется по основной приведенной погрешности?

4.4. Как определяется вариация показаний прибора?

4.5. Напишите аналитические формулы для среднего, средневыпрямленного и действующего (эффективного) значений переменного напряжения.

4.6. Какими коэффициентами описываются связи между действующим, средневыпрямленным и амплитудным значениями переменного напряжения?

4.7. На какие параметры переменного напряжения могут реагировать вольтметры, имеющие в своем составе преобразователи переменного тока в постоянный?

  - Каковы особенности градуировки приборов с преобразователями амплитудного и средневыпрямленного значений, если они предназначены для измерения действующего значения синусоидального сигнала?

  - Чем определяются частотные зависимости вольтметров различных типов? Объяснить характер частотной зависимости вольтметра Э30.

# 5. ЗАДАНИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

5.1. Произвести поверку электронного аналогового вольтметра с помощью цифрового вольтметра. Определить экспериментально класс точности поверяемого прибора и вариацию показаний.

5.2. Снять частотные характеристики исследуемых приборов при синусоидальном измеряемом напряжении. Построить графики, отображающие зависимости показаний вольтметров от частоты переменного напряжения.

5.3. Определить входные сопротивления указанных преподавателем приборов и подсчитать максимальную мощность, потребляемую приборами от источника измеряемого напряжения в исследуемом диапазоне измеряемых напряжений.

5.4. Исследовать зависимости показаний приборов от формы сигнала. Произвести вычисления, объясняющие эти зависимости.

# 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

  - Поверка и определение класса точности вольтметра

6.1.1 Поверка прибора производится по схеме, представленной на рис. 1. В качестве поверяемого вольтметра VI используется электронный аналоговый вольтметр со стрелочным отсчетом, в качестве образцового V2 -цифровой вольтметр.

Поверка прибора производится на частоте 1000 Гц следующим образом. Плавно меняя уровень выходного напряжения генератора, необходимо последовательно устанавливать стрелку поверяемого прибора на делениях, около которых имеются числа на заданном преподавателем пределе измерения, записывая при этом показания поверяемого и образцового приборов в табл.1. Напряжение изменяется в диапазоне от нуля до максимального значения шкалы поверяемого прибора Uк1 .

Затем аналогичные операции выполняются при плавном уменьшении напряжения от максимального значения до нуля. Показания снимаются для тех же точек шкалы поверяемого прибора, что и при увеличении напряжения. Абсолютная погрешность для каждого значения шкалы поверяемого прибора определяется как разность показаний поверяемого и образцового приборов.

Таблица 1

| № п.п. | Показания поверяемого прибора, В | Показания образцового прибора, В |  | Абсолютная погрешность, В |  | Вариация показаний Варотн, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При возрастании | При убывании | При возрастании | При убывании |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

6.1.2.Определить класс точности электронного стрелочного вольтметра по формулеγ=ΔmахUк1⋅100%, где max- максимальная (по модулю) абсолютная погрешность, наблюдавшаяся при поверке; Uк1- конечная отметка шкалы поверяемого прибора (номинальное значение напряжения).

Величина  является основной приведённой погрешностью. По полученной приведённой погрешности класс точности выбирается из ряда предпочтительных цифр.

6.1.3. Построить график зависимости относительной погрешности от величины измеренного напряжения U на данном пределе измерений поверяемого вольтметра, вычисляя относительную погрешность по формуле

δ1=ΔmахU⋅100%.

Построить график зависимости максимальной относительной погрешности от величины измеренного напряжения U для цифрового вольтметра, вычисляя относительную погрешность по формуле

δ2=±0,5+0,05Uк2U−1%, где Uk2 - конечное значение шкалы цифрового вольтметра, а смысл остальных параметров разъясняется в Приложении.

6.1.4. Вычислить абсолютную и относительную вариации показаний.

Под абсолютной вариацией понимается разность показаний образцового прибора в данной точке шкалы поверяемого прибора при медленном подходе к ней со стороны меньшего и большего значений (при возрастании и убывании) Вар =Uобр-Uобр. Относительная вариация для каждой точки шкалы определяется по формуле Âàðотн=ВарU⋅100%.

  - Исследование зависимостей показаний вольтметров от частоты синусоидального напряжения

Исследуемые вольтметры подключить к измерительному генератору синусоидального напряжения в соответствии с рис. 2, где V1 - электронный аналоговый вольтметр В7-26, V2 - электронный цифровой вольтметр В7-16, V3 - макет электронного аналогового вольтметра с преобразователем действующего значения, V4 - электромагнитный вольтметр Э30.

По электронному аналоговому вольтметру В7-26 установить уровень напряжения в пределах 70 - 90 В и поддерживать его постоянным во время проведения опыта. Частоту менять в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Показания приборов, В | Частота Гц. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| U1 |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |
| U4 |  |  |  |  |  |

Затем отключить электромагнитный вольтметр V4 и продолжить снятие частотных характеристик цифрового вольтметра V2 и макета аналогового вольтметра V3 при том же уровне входного напряжения в диапазоне частот, указанных в табл. 3.

По полученным данным построить графики частотных зависимостей показаний для всех исследуемых вольтметров.

Таблица 3

| Показания приборов В | Частота кГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| U1 |  |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |  |
| U3 |  |  |  |  |  |  |

6.3. Определение мощности, потребляемой вольтметром от цепи, в которой измеряется напряжение

Для проведения эксперимента собирается схема по рис.3, на которой V1 - электронный стрелочный вольтметр В7-26, используемый в качестве вспомогательного; Rм - магазин сопротивлений; Vx, - исследуемый вольтметр (цифровой или электромагнитный).

Измерения проводятся на частоте 50 Гц для двух вольтметров: цифрового и электромагнитного. По вольтметру V1 устанавливается напряжение U1=100 В. Изменяя сопротивление магазина Rм, добиться, чтобы величина напряжения Ux стала равна 50 -70 % от U1, и записать значение Rм. Рассчитать входное сопротивление исследуемого прибора Rx по формуле

Rx=UxU1−Ux⋅RM.

Зная входное сопротивление прибора можно определить максимальную мощность, потребляемую от измерительной цепи, по формуле P=Uk2Rx,

где Uк - конечное значение шкалы исследуемого вольтметра Vx.

6.4. Исследование влияния формы сигнала на показания вольтметров

6.4.1. Снятие показаний вольтметров

Исследуемые вольтметры подключить к измерительному генератору импульсного напряжения в соответствии с рис. 4. где V1 - электронный аналоговый вольтметр В7-26, V2 - электронный цифровой вольтметр В7-16, V3, - макет электронного аналогового вольтметра с преобразователем действующего значения.

С выхода генератора прямоугольных импульсов подать сигнал на вольтметры. Амплитуду импульсов Up установить в интервале от 20 до 50 В, а длительность τ - от 15 до 20 мкс. Положительную или отрицательную полярность импульсов установить по указанию преподавателя. Задавая значения частоты повторения импульсов, указанные в табл. 4, записывать показания трех вольтметров в соответствующие графы этой таблицы.

Таблица 4

| Частота, Гц | U1, В | U2, В | U3, В | U1 рс, В | U2 рс, В | U3 рс, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 20000 |  |  |  |  |  |  |

Затем, не меняя полярность и амплитуду импульсов, установить частоту 1000 Гц и, задавая значения длительности импульсов, указанные в табл. 5, записывать показания вольтметров в соответствующие графы этой таблицы.

Таблица 5

| Длительность, мкс | U1, В | U2, В | U3, В | U1 рс, В | U2 рс, В | U3 рс, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |

6.4.2. Выполнение расчетов и обработка результатов измерений

При обработке результатов необходимо найти расчетные зависимости показаний вольтметров с преобразователями амплитудного, средневыпрямленного и действующего значений переменного напряжения от частоты и длительности импульсов. Определение параметров переменных напряжений и сведения о градуировке вольтметров даны в Приложении.

Импульсы, поступающие с генератора, показаны на рис.5,а и 6,а. Так-как на входах вольтметров переменного напряжения имеются разделительные конденсаторы, отсекающие постоянную составляющую, на входы преобразователей переменного напряжения в постоянное в электронных вольтметрах поступает только переменная составляющая напряжения, как показано на рис. 5,б и 6,б. При этом площади положительной и отрицательной полуволн (S1 и S2) в каждом периоде сигнала должны быть равны (условие отсутствия постоянной составляющей).

Для импульсов положительной полярности с амплитудой Up имеем:

U+τ=U−(T−τ), Uр=U++U−, откуда получается:

U+τ=(Uр−U+)(T−τ), U−=Uр τT, U+=Uр(1−τT).

Для импульсов отрицательной полярности (рис.6) соответствующие формулы принимают вид:

U+(T−τ)=U−τ, Uр=U−+U+,

U−=Uр(1−τT), U+=Uр τT.

Вольтметр с преобразователем амплитудного значения реагирует на максимальную величину напряжения Uмакс на входе. Для импульсов положительной полярности Uмакс=U +, а для импульсов отрицательной полярности Uмакс=U -. С учетом ранее полученных выражений для U + и U -, расчетные показания вольтметра с преобразователем амплитудного значения для импульсов любой полярности могут быть найдены из формулы U1рс=11,41Uр1−τT, 1,41 – коэффициент амплитуды синусоидального напряжения, который необходимо учитывать, так как вольтметры градуируются так, чтобы при подаче на них синусоидального напряжения, они показывали действующее значение этого напряжения.

Расчетные значения показаний вольтметра с преобразователем средневыпрямленного значения находятся по формуле U2рс=1,11Uсв, где величина 1,11 - коэффициент формы синусоидального сигнала;

Uсв=U+Tτ+U−T(T−τ) - для положительных импульсов;

Uсв=U+T(T−τ)+U−Tτ - для отрицательных импульсов.

Подставляя в эти формулы выражения для U + и U - , получаем для импульсов любой полярности

Uсв=2τT2(T−τ)⋅Uр.

Отсюда получаем

U2рс=2,22τT2(T−τ)⋅Uр.

Расчетные значения U3рс показаний вольтметра с преобразователем действующего значения для импульсов любой полярности находятся по формуле

U3рс=UрτT1−τT2+τT1−τT=UрτT1−τT.

После выполнения расчетов необходимо построить графики расчетных и экспериментальных зависимостей показаний всех вольтметров от частоты импульсов (на одном рисунке) и графики расчетных и экспериментальных зависимостей показаний всех вольтметров от длительности импульсов (на другом рисунке).

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Устройство и принцип работы цифрового частотомера

Как правило, цифровые частотомеры имеют 2 основных режима работы: измерения частоты сигналов и измерения периода сигналов. Кроме того, могут быть и другие режимы, например, измерения отношения частот, измерения длительности импульсов и т.д.

На рис.П1 показана упрощенная структурная схема цифрового частотомера в режиме измерения частоты, а на рис.П2 приведены временные диаграммы, поясняющие работу этой схемы. Сигналы в точках, отмеченных цифрами 1..5 на рис.П1, показаны на соответствующих временных диаграммах на рис.П2.

На вход частотомера (точка 1) поступает периодическое переменное напряжение, например, синусоидальной формы, имеющее частоту fx. Формирователь преобразует это напряжение в импульсы (точка 2) с такой же частотой. Имеющийся в частотомере генератор опорной частоты (ГОЧ) непрерывно вырабатывает импульсное напряжение с опорной частотой fэт (точка 3).

В блоке управления с использованием делителей частоты из импульсов опорной частоты fэт вырабатывается импульс длительностью T (точка 4), определяющий время счета импульсов измеряемой частоты fx. Селектор пропускает на счетчик импульсы измеряемой частоты только в течение этого интервала времени (точка 5). Количество сосчитанных счетчиком импульсов равно N=Tfx. Если T=1с., то N равно измеряемой частоте. При уменьшении или увеличении T в 10n раз число значащих цифр в результате измерения будет, соответственно, уменьшаться или увеличиваться на n разрядов.

На рис.П3 показана упрощенная структурная схема цифрового частотомера в режиме измерения периода, а на рис.П4 приведены временные диаграммы, поясняющие работу этой схемы. Сигналы в точках, отмеченных цифрами 1..5 на рис.П3, показаны на соответствующих временных диаграммах на рис П4.

На вход частотомера (точка 1) поступает периодическое переменное напряжение, например, синусоидальной формы, имеющее период Tx. Формирователь преобразует это напряжение в импульсы (точка 2) с таким же периодом. Генератор опорной частоты (ГОЧ) непрерывно вырабатывает импульсное напряжение с опорной частотой fэт, (точка 3). В блоке управления из импульсов с выхода формирователя вырабатывается импульс длительностью Тx (точка 4), определяющий время счета импульсов опорной частоты. Селектор пропускает на счетчик импульсы опорной частоты только в течение этого интервала времени (точка 5).

## Количество сосчитанных счетчиком импульсов равно

N=Txfэт=TxTэт,

где Tэт - период опорной частоты, который может изменяться с помощью переключателя времени счета. Если Тэт = 1 мкс., то N равно измеряемому периоду, выраженному в микросекундах. При уменьшении или увеличении Тэт в 1Оn раз число значащих цифр в результате измерения будет, соответственно, увеличиваться или уменьшаться на n разрядов.

Для измерения частоты с помощью частотомера Ч3-32 необходимо подать сигнал на вход А, переключатель "Режим работы" установить в положение fA, а переключатель "Время счета" установить в одно из положений правой половины его шкалы, показывающих значения времени счета. Для измерения периода необходимо подать сигнал на вход Б, переключатель "Режим работы" установить в положение TБ, а переключатель "Время счёта" установить в одно из положений левой половины его шкалы, показывающих значения периода импульсов опорной частоты.

2. Погрешности вольтметров

В общем случае абсолютная инструментальная погрешность вольтметра состоит из двух составляющих: мультипликативной (зависящей от измеряемой величины) и аддитивной (не зависящей от измеряемой величины), и может быть записана в виде соотношения

Δм=±(a+bU),

где м предельно допустимая погрешность (максимальная), U - измеренное значение напряжения, а и bU - соответственно аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности.

Относительное значение предельно допустимой погрешности равно

δ=ΔмU=±aU+b⋅100%.

В свою очередь величину "а" принято выражать в зависимости от номинального значения (конечного) шкалы прибора a=γ100Uном, где  - приведенная относительная погрешность в процентах, равная отношению максимальной абсолютной аддитивной погрешности к номинальному значению шкалы прибора

γ=ΔмUном⋅100%.

Эта формула и будет определять класс точности для большинства электромеханических приборов, а также для электронных приборов со стрелочным отсчетом, т.к. в них преобладает аддитивная составляющая погрешности.

Для цифровых вольтметров, в которых аддитивные составляющие соизмеримы с мультипликативными, для определения класса точности используется трехчленная формула

δ%=±c+dUномU−1%.

Класс точности записывается цифрами c/d. где с - суммарная относительная погрешность в конце диапазона, d - относительная аддитивная составляющая погрешности.

Например, для цифрового вольтметра В7 -16 (В7- 16А)

δ=±0,5+0,05UномU−1%

для диапазонов измерения 10 и 100 В при частотах от 20 Гц до 20 кГц. Класс точности обозначается 0,5/0,05 (c/d).

3. Измерение переменных напряжений различной формы

Электронные вольтметры переменного напряжения содержат преобразователи переменного напряжения в постоянное. Функция преобразователей заключается в том, чтобы формировать на своем выходе постоянное напряжение, пропорциональное амплитудному, средневыпрямленному или эффективному (действующему) значению переменного напряжения, поданного на вход преобразователя. Свойства вольтметра во многом определяются типом используемого в нем преобразователя.

Переменное напряжение может характеризоваться следующими параметрами: u(t) - мгновенным значением, Um - амплитудным, Uсв - средневыпрямленным, U - эффективным, (действующим).

Связи между этими параметрами определяются соотношениями

KA=UmU - коэффициент амплитуды; Kф=UUсв - коэффициент формы.

Общие формулы для вычисления параметров переменного напряжения имеют вид:

- для средневыпрямленного напряжения Uсв=1T0Tudt,

- для эффективного значения U=1T0Tu2dt.

Коэффициенты формы и амплитуды различны для разных сигналов. Так, для синусоидального сигнала

KAsin=1,41, KФsin=1,11.

При градуировке приборов, предназначенных для работы на синусоидальном напряжении, на их шкалах указывается действующее значение синусоидального напряжения, хотя в действительности прибор измеряет амплитудное или средневыпрямленное значение. Поэтому при измерении одного и того же синусоидального напряжения показания вольтметров с разными типами преобразователей одинаковы.

Если же форма напряжения отличается от синусоидальной, то может возникнуть методическая погрешность. Например, если измерять напряжение типа "меандр", у которого КФм=КАм=1, то есть Um=Uсв=U, то прибор с преобразователем амплитудного значения покажет

Uизм=UmKAsin=Um1,41,

а показания прибора с преобразователем средневыпрямленного значения соответственно будут

Uизм=UсвKфsin=Uсв⋅1,11=Um⋅1,11.

Таким образом, при измерении напряжений несинусоидальной формы необходимо учитывать свойства используемого вольтметра и вносить соответствующие поправки в его показания.