# ПРЕДИСЛОВИЕ

Лабораторные работы предназначены для студентов специальностей: 200700 "Радиотехника", 200800 "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" и 071500 “Радиофизика и электроника ”, всех форм обучения.

Объем выполняемых заданий по лабораторным работам может уточняться преподавателем в зависимости от уровня подготовки студентов. Простые задачи предназначены для студентов 2-го курса дневной формы обучения, впервые знакомящихся с измерительной аппаратурой. Студенты 4-го курса вечерней и заочной форм обучения должны выполнять лабораторные работы в полном объеме.

Особое внимание при выполнении работ уделяется оценке погрешностей получаемых результатов.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Елизаров А.С. Электрорадиоизмерения.- Минск: Вышейшая школа. 1986.-320 с.

2. Кушнир Ф.В. Электрорадиоизмерения: Учебное пособие. - Л.: Энергоатомиздат, 1983. - 320 с.

3. Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1985. - 368 с.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

# ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление студентов с различными методами измерения частоты, оценкой их погрешностей. Основное внимание уделяется изучению принципов построения, функционирования и использования цифрового частотомера.

# ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В состав лабораторной установки входят:

1. Цифровой частотомер типа Ч3-32 (или аналогичный).

2. Осциллограф С1-65 (или др. типа).

3. Генераторы синусоидального напряжения высокочастотные типа Г4-42 (или аналогичные), у одного из которых закрыта шкала установки частоты.

4. Генератор синусоидального напряжения низкочастотный типа ГЗ-33 (или аналогичный).

5. Макет смесителя двух сигналов.

6. Головной телефон.

- ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

3.1. Ознакомиться по учебным пособиям и данным методическим указаниям с методами измерения частоты, принципом работы цифрового частотомера и оценкой величины его погрешности. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3.2. Подготовить блок-схемы измерений и таблицы для записи результатов по всем пунктам лабораторной работы.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. На чем основан метод нулевых биений? Каковы его погрешности?

4.2. Какой индикатор обеспечит большую точность при измерениях методом нулевых биений: головной телефон или осциллограф и почему?

4.3. Каков принцип работы цифрового частотомера в режиме измерения частоты сигнала?

4.4. Каков принцип работы цифрового частотомера в режиме измерения периода сигнала?

4.5.Как выбрать оптимальный с точки зрения минимальной погрешности измерения режим измерения частот 10 Гц, 10 кГц, 1 МГц с помощю используемого в лабораторной работе цифрового частотомера?

# ЗАДАНИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

5.1. Измерить методом нулевых биений неизвестную частоту генератора с закрытой шкалой:

а) используя в качестве индикатора головной телефон,

б) используя в качестве индикатора осциллограф.

5.2. Измерить частоту и период напряжения генератора с закрытой шкалой с помощью цифрового частотомера.

5.3. Исследовать стабильность частоты того же генератора во времени.

5.4. Проверить шкалу генератора низкой частоты на пределе, указанном преподавателем, с помощью цифрового частотомера в режимах измерения частоты и периода.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

6.1. Измерение частоты методом нулевых биений

Данный метод относится к методам сравнения и состоит в сравнении известной частоты эталонного генератора с измеряемой частотой генератора с закрытой шкалой.

Блок-схема измерений по методу нулевых биений показана на рис.1. Сигнал с измеряемой частотой fx, от генератора 1 с закрытой шкалой и сигнал с известной частотой fэт от генератора 2,называемого эталонным, подаются на входы смесителя. В качестве смесителя используется нелинейное устройство, выполненное в данном случае в виде транзисторного каскада. При совместном прохождении двух сигналов через нелинейное устройство на выходе помимо частот входных сигналов будут присутствовать так называемые комбинационные частоты: суммарная, разностная и др. В методе нулевых биений используется разностная частота, называемая частотой биений

Fб=fx−fэт.

Для определения неизвестной частоты плавно изменяют известную частоту эталонного генератора, контролируя при этом с помощью индикатора частоту биений. Необходимо добиться нулевого значения Fб с погрешностью, определяемой возможностями индикатора. Тогда за результат измерения принимают fx =fэт.

Определение равенства нулю частоты биений на слух с помощью головного телефона является одним из классических методов измерения частоты в радиотехнике. На рис.2. показана зависимость частоты биений от частоты эталонного генератора. В двух интервалах значений fэт величина Fб, будет попадать в диапазон воспринимаемых слухом значений частоты, приблизительно от 30 Гц до 15 кГц. В промежутке между этими интервалами находится участок, в пределах которого звук исчезает, т.е.Fб=0 и fх=fэт. Значение fэт определяется по шкале эталонного генератора.

Для выполнения измерения необходимо подключить выходы генераторов ко входам смесителя, соблюдая при этом правильное подключение сигнальных и общих выводов кабелей, подключить к выходу головной телефон и включить питание схемы смесителя. На эталонном генераторе необходимо установить диапазон изменения частоты от 85 до 300 кГц. Затем надо предварительно прослушать возникающие на выходе смесителя

звуки при изменении fэт, в пределах всего этого диапазона. Биения могут быть слышны в нескольких интервалах диапазона частот. Это объясняется тем, что в нелинейном устройстве возникают гармоники частот входных сигналов, и разностные частоты этих гармоник также могут попадать в звуковой диапазон. Биения входных сигналов существенно превосходят по громкости биения гармоник.

Определив по наибольшей громкости звука участок диапазона частот, в котором находится зона биений входных сигналов, необходимо, плавно вращая ручку настройки частоты эталонного генератора, определить точку на шкале, в которой звук пропадает, а по обе стороны от этой точки частота звука нарастает, и записать значение частоты fэт, в этой точке шкалы. Данный опыт должны проделать по одному разу все члены бригады. За fx, принимается среднее арифметическое значение полученных ими результатов.

Абсолютная погрешность измерения частоты описанным методом определяется по формуле

Δf=Δи2+Δэт2,

где и - абсолютная погрешность индикации, зависящая в данном случае от нижней частоты воспринимаемых человеком звуков, ее величина примерно 15 - 20 Гц; эт - абсолютная погрешность эталонного генератора, которую необходимо определить по техническому описанию на прибор, либо по шкале эталонного генератора. При этом эт=1/2 цены деления шкалы. Записать результаты измерения частоты по форме fx=fэт+f .

Измерение частоты с использованием в качестве индикатора осциллографа производится в основном аналогично. С выхода смесителя сигнал подать на вход “Y” осциллографа. На экране осциллографа наблюдается выходной сигнал смесителя, представляющий собой высокочастотное напряжение, промодулированное по амплитуде низкочастотным напряжением с  разностной частотой Fб. Необходимо установить коэффициент отклонения осциллографа по горизонтали 20 - 50 мс/дел. Плавно вращая ручку настройки эталонного генератора, наблюдать форму низкочастотной огибающей. Необходимо добиться равенства частот с точностью до единиц Герц, когда на экране видны плавные изменения амплитуды сигнала во времени. Записать значение fэт, при котором достигнута самая низкая частота биений.

6.2. Измерение частоты и периода переменного напряжения с помощью цифрового частотомера

Принцип работы цифрового частотомера и основные правила работы с ним описаны в Приложении к данным методическим указаниям.

Измерение неизвестной частоты в режиме измерения частоты необходимо выполнить для 5 значений времени счета: от 10-3 до 10 с. Для каждого времени счета измерение провести по 5 раз. Результаты занести в табл. 1.

Таблица 1

| Время счета, с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | fср | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Для каждого значения времени счета вычислить среднее значение измеренной частоты и значение относительной погрешности по формуле

δf=δ02+1N⋅100%2,

где 0 - кратковременная относительная нестабильность эталонной частоты в частотомере, которую можно принять равной 10-3 %; N – количество сосчитанных импульсов, определяемое по формуле N=T fx , где T -значение времени счета, fx - измеряемая частота.

Величина (1/N)100% определяет значение максимальной относительной погрешности дискретности, которая возникает вследствие дискретного характера используемого метода измерения частоты. Определить абсолютную погрешность измерения частоты по формуле Δf=fср • δf /100 . Записать результат измерения частоты по форме fx=fср+f .

Измерение периода провести 1 раз, установив период счетных импульсов 10-6 с. Записать полученное значение периода Tx, пересчитать его в частоту по формуле fx = 1/Tx, определить относительную погрешность измерения периода по формуле

δT=δ02+1N⋅100%2,

где величина  0 такая же, как в режиме измерения частоты, а величина N определяется по формуле N = Tx/T0, где Тx - измеренное значение периода, То - период счетных импульсов (см. Приложение). Как и в режиме измерения частоты, величина (1/N)100% определяет максимальную относительную погрешность дискретности.

Определить абсолютную погрешность Δт=Тх. δт/100. Записать результат измерения по форме Тх=Тх+Δт.

6.3. Исследование стабильности частоты ВЧ генератора

Генераторы сигналов, подобные используемым в данной лабораторной работе, имеют заметную нестабильность частоты во времени. В более совершенных генераторах сигналов применяют различные способы стабилизации частоты выходного сигнала.

Для выполнения данного опыта установить на частотомере режим измерения частоты, время счета 1с. Измерения проводить в течение 30 мин., записывая каждую минуту в табл.2 в графу ti с точностью до 1c значения времени в моменты замеров, а в графу fi полученные в эти моменты значения частоты.

При обработке результатов в графу ti, записать значения промежутков времени ti = ti – t1 относительно момента начала измерений t1, а в графу fi - приращения значения частоты fi = fi – f1  относительно значения частоты f1, измеренного в момент времени t1. Затем вычислить параметры линейной регрессии значений f и t, т.е. параметры линейной зависимости между этими величинами

f = b t + a,

где f - изменение частоты генератора вследствие дрейфа за промежуток времени t.

Параметр b показывает среднюю скорость изменения частоты во времени, а параметр а при правильном проведении измерений и расчетов должен быть близок к нулю.

Значения а и b определяются по формулам:

b=NiΔtiΔfi−iΔtiiΔfiNiti2−iΔti2, a=iΔfi−biΔtiN •

где N - количество проделанных измерений, i=1..N - номер измерения. При расчетах значения ti  fi , и ti2 заносить в соответствующие графы табл. 2.

Таблица 2

| Номер измерения, i | 1 | 2 | 3 | …. | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti |  |  |  |  |  |
| fi |  |  |  |  |  |
| ti = ti – t1 |  |  |  |  |  |
| fi = fi – f1 |  |  |  |  |  |
| ti2 |  |  |  |  |  |
| ti  fi |  |  |  |  |  |

Построить с использованием найденных параметров а и b график аппроксимированной линейной зависимости t от f, после чего нанести на него все экспериментальные точки.

6.4. Поверка шкалы генератора низкочастотного синусоидального напряжения

В данном эксперименте проверяется правильность шкалы НЧ генератора в одном из четырех его частотных диапазонов, указанном преподавателем. Опыт проводится 2 раза: в режиме измерения частоты и в режиме измерения периода. В обоих случаях с помощью регулировки частоты генератора поочередно устанавливаются все значения частоты, отмеченные на шкале числами, и выполняются измерения частоты или периода переменного напряжения с помощью цифрового частотомера. Результаты для режима измерения частоты записываются в табл. 3, а для режима измерения периода - в табл. 4. В режиме измерения частоты устанавливается время счета 1с. В режиме измерения периода устанавливается период счетных импульсов 10-6с.

Таблица 3

| Значение на шкале генератора fг, Гц | 20 | 25 | … | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение fизм, Гц |  |  |  |  |
| Погрешность f=fг-fизм, Гц |  |  |  |  |

Таблица 4

| Значение на шкале генератора fг, Гц | 20 | 25 | … | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение периода Тизм, мс |  |  |  |  |
| Расчетное значение частоты fр, Гц |  |  |  |  |
| # Погрешность f=fг-fр, Гц |  |  |  |  |

При обработке результатов в табл. 4 измеренные значения периода Тизм необходимо пересчитать по формуле f=1/T в значения частоты fр, которые надо записать в соответствующую графу табл. 4. В последней графе каждой таблицы записываются значения погрешности данного деления шкалы генератора, определяемые по формулам, приведенным в таблицах. Для обоих режимов необходимо рассчитать величину приведенной погрешности шкалы генератора по формуле

γf=Δfмаксfмакс⋅100%,

где fмакс - максимальное по всей шкале значение погрешности частоты, fмакс - максимальное значение частоты на данном пределе работы генератора, определяемое по максимальному числу на его шкале. Для полученной величины приведённой погрешности γ определить класс точности из ряда предпочтительных цифр.