ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО СДВИГА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является ознакомление с осциллографическими методами измерения фазового сдвига между двумя синхронными гармоническими напряжениями и получение практического навыка поверки шкалы фазометра с помощью калибратора фазы.

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка включает:

- двухканальный осциллограф типа С1-79 (или другой двухканальный или двухлучевой осциллограф);

- прямопоказывающий двухканальный фазометр типа Ф2-1;

- калибратор фазы типа Ф1- 4;

- низкочастотный генератор синусоидального напряжения типа ГЗ -109 или аналогичный;

- макет фазосдвигающей цепи, состоящей из резистора R с сопротивлением 3,3 к0м и конденсатора С с емкостью 0,047 мкФ.

На рис.1 приведены схемы лабораторной установки для случаев интегрирующей (рис.1,а) и дифференцирующей (рис. 1,6) фазосдвигающих цепей. На схемах показаны генератор синусоидального сигнала ГС и измеритель фазового сдвига ИФ, в качестве которого может применяться фазометр или осциллограф.

а)

б)

Рис. 1. Измерение фазового сдвига в интегрирующей (а) и дифференцирующей (б) цепях

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

3.1. Изучить:

а) осциллографические методы измерения фазового сдвига [1, с. 193 -194];

б) принцип работы прямопоказывающего фазометра            [1, с. 153 -155].

3.2. Ознакомиться со статистическими методами обработки результатов измерений [1, с.24 - 27].

4. ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Измерить фазовый сдвиг синусоидальных напряжений на выходах калибратора фазы для 6 значений фазового сдвига в диапазоне от 0 до 180°, зарисовывая при этом в масштабе получаемое на экране осциллографа изображение (для каждого значения фазового сдвига измерение проводить 1 раз):

а) с помощью двухканального осциллографа в режиме линейной развертки;

б) с помощью осциллографа в режиме синусоидальной развертки.

4.2. Измерить фазовый сдвиг, создаваемый интегрирующей цепью на заданной преподавателем частоте:

а) с помощью двухканального осциллографа в режиме линейной развертки;

6) с помощью осциллографа в режиме синусоидальной развертки;

в) с помощью прямопоказывающего фазометра.

4.3. Провести те же измерения на той же частоте, но для дифференцирующей цепи.

4.4. Провести поверку шкалы фазометра с помощью калибратора фазы и определить приведенную погрешность этого прибора.

4.5. Выполнить статистическую обработку результатов измерения осциллографическими методами, полученных в пп. 4.2 и 4.3.

4.6. Сопоставить измеренные значения фазового сдвига интегрирующей и дифференцирующей цепей с расчетными.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. В чем заключается способ измерения разности фаз с помощью осциллографа в режиме линейной развертки и каковы источники его погрешностей?

5.2. В чем заключается способ измерения разности фаз с помощью осциллографа в режиме синусоидальной развертки и каковы источники его погрешностей?

5.3. В чем заключается метод преобразования фазового сдвига во временной интервал и каковы источники его погрешностей?

5.4. Каковы ограничения рабочих частот фазометра, работающего на принципе преобразования фазового сдвига во временной интервал?

5.5. Что такое приведенная погрешность прибора и как определить ее величину?

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

6.1. Осциллографические способы измерения фазового сдвига.

6.1.1. Измерение фазового сдвига с помощью двухканального осциллографа в режиме линейной развертки (метод наложения).

Измерение фазового сдвига между двумя исследуемыми синусоидальными напряжениями в режиме линейной развертки осуществляется с помощью двухканального универсального осциллографа следующим образом:

а) подключить осциллограф к исследуемой схеме, как показано на рис.2. Установить переключатели режимов работы осциллографа в следующие положения: каналов вертикального отклонения ПООЧЕРЕДНО, развертка - А, синхронизация развертки А - ВНЕШНЯЯ:

б) изменяя период развертки с помощью переключателя "ВРЕМЯ/ДЕЛ.", получить на экране 2-3 периода синусоидальных напряжений и зарисовать полученную осциллограмму (рис.3,а);

в) измерить отрезки АБ и АВ. Измерения провести многократно (5 - 7) раз, меняя масштаб по оси Х с помощью ступенчатой и плавной регулировок "ВРЕМЯ/ДЕЛ" (так как фазовый сдвиг определяется как отношение отрезков, точное задание масштаба по оси Х не требуется);

Рис.2. Измерение фазового сдвига с помощью

двухканального осциллографа в режиме

линейной развертки

а)     						  б)

Рис.3. Методы измерения фазового сдвига с помощью

осциллографа

г) вычислить для каждого измерения величину фазового сдвига по формуле:

ϕ=AБAB3600.

Результаты измерений и вычислений записать в табл. 1.

Таблица 1

| №№ п.п. | АБ, мм | АВ, мм | ϕi, град | ϕ, град | Δϕi, град | σ, град | σср, град | Mφ, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 . . n |  |  |  |  |  |  |  |  |

д) оценить величину случайной погрешности при измерении фазового сдвига.

Случайная погрешность при измерении фазового сдвига осциллографическими методами возникает за счет неточности измерения длин отрезков на экране осциллографа и конечной ширины следа луча.

Порядок расчетов для оценки величины случайной погрешности следующий:

- рассчитать среднее значение фазового сдвига по формуле

ϕ=iϕin

и записать полученное значение в графу 5 табл.1;

- для каждого замера вычислить отклонение его результата от среднего значения

Δϕi=ϕi−ϕ

и записать полученные результаты в соответствующие строки графы 6 табл.1;

- вычислить среднеквадратическое отклонение результата одного измерения по формуле

σ=iΔϕi2n−1

и записать результат в графу 7 табл.1;

- вычислить оценку среднеквадратической погрешности среднего значения по серии из п измерений по формуле

σср=σn

и записать результат в графу 8 табл.1;

- вычислить оценку максимальной случайной погрешности по формуле M=3σср и записать ее в графу 9 табл. 1.

Записать результат измерения по форме ϕx=ϕ±Μ.

6.1.2. Измерение фазового сдвига с помощью осциллографа в режиме синусоидальной развертки (метод эллипса)

Измерение фазового сдвига между двумя исследуемыми напряжениями с помощью осциллографа в режиме синусоидальной развертки осуществляется следующим образом:

а) исследуемые сигналы (u1, u2) подать на входы вертикального (YI) и горизонтального (X) отклонений. Переключить режим каналов Y в положение YI , режим развертки - в положение "Вход X". Зарисовать полученную осциллограмму (рис.3,6).

б) измерить отрезки АВ (расстояние между точками пересечения эллипса с вертикальной, осью) и CD (максимальное отклонение от вертикали). Измерения провести 5 - 6 раз, изменяя усиление по оси Y и смещения по осям Y и X;

в) вычислить для каждого измерения фазовый сдвиг по формуле:

ϕ=arcsinABCD  .

Результаты измерений и вычислений записать в табл.2.

Таблица 2

| №№ п.п. | АБ, мм | CD, мм | ϕi, град | ϕ, град | Δϕi, град | σ, град | σср, град | Mφ, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 . n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов для оценки случайной погрешности осуществляется так же, как описано в п.6.1.1.д.

Записать результаты измерения по форме   ϕx=ϕ±Μ.

6.2 Измерение фазового сдвига с помощью прямопоказывающего фазометра.

а) подключить фазометр к исследуемой схеме в соответствии с рис.1;

б) выбрать режим работы фазометра "Опережение" или "Отставание" и диапазон измеряемого значения фазы;

в) записать измеренное значение.

6.3. Поверка шкалы фазометра

Поверка шкалы фазометра осуществляется с помощью калибратора фазы Ф1-4 на частоте 1 кГц при нулевом ослаблении выходных напряжений обоих сигналов калибратора следующим образом.

6.3.1. Перед поверкой прогреть калибратор Ф1-4 в течение 30 минут.

6.3.2. Соединить фазометр и калибратор фазы с помощью кабелей.

6.3.3. Установить частоту 1 кГц выходных напряжений калибратора фазы, для этого нажать несколько раз и отпустить кнопку требуемого поддиапазона " кГц". При этом на световом табло индицируется установленное значение частоты.

6.3.4. Задавать последовательно дискретные значения фазового сдвига от 0° до 180° с шагом 10° на индикаторе калибратора фазы и записывать показания калибратора и показания фазометра в табл.3.

Таблица 3

| № пп | Измеренное значение фазового сдвига по шкале фазометра | Показания калибратора фазы | Абсолютная Погрешность Δϕi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . . n |  |  |  |

6.3.5. Оценка приведенной погрешности фазометра.

Приведенная погрешность находится по формуле:

γ=Δϕmaxϕном∗100%  ,

где Δϕmax - максимальное значение абсолютной погрешности во всем диапазоне изменения фазового сдвига; ϕном - номинальное значение фазового сдвига, равное 180°.

6.4. Расчет величины фазового сдвига для интегрирующей и дифференцирующей цепей

Синусоидальное напряжение на выходе интегрирующей цепи отстает по фазе от напряжения на входе цепи на величину

Δϕ=arctg(ωRC).

Синусоидальное напряжение на выходе дифференцирующей цепи опережает по фазе напряжение на входе цепи на величину

Δϕ=arctg(1ωRC).

### ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Структурная схема и органы управления и регулировки универсального осциллографа (на примере осциллографа С 1-65)

Структурная схема осциллографа представлена на рис.П.1.

Рис.П.1. Структурная схема осциллографа

Исследуемые сигналы подаются на вход Y.

При помощи входного аттенюатора, переключатель "ВОЛЬТ/ДЕЛ." которого выведен на переднюю панель прибора, задают величину напряжения сигнала в канале Y, удобную для наблюдения на экране ЭЛТ. Далее сигнал усиливается предусилителем, коэффициент которого может плавно изменяться регулировкой, находящейся на той же оси, что и переключатель аттенюатора. В тракт усилителя вертикального отклонения луча включена линия задержки, которая задерживает исследуемый сигнал, подающийся на пластины вертикального отклонения, на время, которое затрачивается на прохождение сигнала в схемах синхронизации, развертки и т.п. Благодаря этому появляется возможность наблюдать передние фронты импульсов.

Выходной усилитель Y усиливает сигнал до величины, необходимой для получения требуемого отклонения луча в ЭЛТ.

На входе Y имеется переключатель режима входа. В положении "~" входной сигнал непосредственно поступает на вход усилителя  постоянного тока. При этом можно наблюдать на экране осциллографа постоянную составляющую исследуемого сигнала. В режиме "~" входной сигнал проходит на усилитель постоянного тока через разделительный конденсатор. В результате постоянная составляющая отсекается, а наиболее низкочастотные переменные составляющие сигнала ослабляются. В таком режиме удобно наблюдать небольшую переменную составляющую напряжения на фоне большой постоянной составляющей, например, во входных каскадах усилителей.

В канале вертикального отклонения имеются также регулировка смещения по вертикали, подстройка коэффициента усиления предусилителя, используемая при калибровке прибора (этот орган регулировки полуоперативный, т.е. "под отвертку"), и полуоперативная подстройка баланса, с помощью которой добиваются отсутствия смещения прямой линии, получаемой на экране при отключении входного сигнала, при переключениях аттенюатора "ВОЛЬТ/ДЕЛ".

Канал горизонтального отклонения осциллографа содержит схему синхронизации, вырабатывающую импульс для запуска генератора развертки, сам генератор развертки, формирующий пилообразное напряжение для отклонения луча по горизонтали и импульс для гашения луча на время обратного хода развертки, подаваемый на усилитель Z, и усилитель X, усиливающий напряжение развертки до требуемой величины. Напряжение развертки выводится также на гнездо, имеющееся на передней панели осциллографа.

Схема синхронизации имеет на передней панели прибора переключатель вида синхронизации "ВНУТР. - СЕТЬ - 1:1 - 1:10", служащий для выбора источника сигнала синхронизации. В положении "ВНУТР" сигнал синхронизации поступает на схему синхронизации с предусилителя Y через предусилитель синхронизации. В положении "СЕТЬ" развертка синхронизируется сетевым напряжением с частотой 50 Гц. В положениях "1:1" и "1:10" сигнал синхронизации поступает на схему синхронизации со входа Х (режим внешней синхронизации), причем в положении "1:10" этот сигнал делится в 10 раз, что необходимо при синхронизации от сигналов с большой амплитудой.

Далее, схема синхронизации имеет на передней панели плавную регулировку "УРОВЕНЬ", с помощью которой устанавливают режим схемы для обеспечения устойчивого изображения исследуемого сигнала на экране осциллографа. Переключатели "+/-" и " ~/~ " служат также для установки режима синхронизации. При выборе положения " ~ " запуск развертки определяется постоянным положительным или отрицательным (в зависимости от положения "+/-") уровнем сигнала. При выборе положения "~" запуск развертки происходит от положительного или отрицательного перепада сигнала.

Переключатель "АВТ. ЖДУЩ. ОДНОКР." обеспечивает три режима работы генератора развертки. В положении " ЖДУЩ." развертка возникает только тогда, когда поступает запускающий импульс со схемы синхронизации (т.е. при наличии исследуемого сигнала). В положении "АВТ" при отсутствии запускающего импульса синхронизации возникает несинхронизированная развертка. В положении "ОДНОКР" запуск развертки сигналом синхронизации осуществляется один раз. Для повторного запуска необходимо нажать кнопку "ГОТОВ" на передней панели осциллографа.

Длительность развертки ступенчато изменяется переключателем "ВРЕМЯ/ДЕЛ", а плавно - находящимся на одной оси с этим переключателем переменным резистором. Следует помнить, что измерения временных интервалов по экрану осциллографа можно производить только при повороте плавной регулировки длительности развертки по часовой стрелке до упора. Для калибровки длительности развертки служит еще одна полуоперативная регулировка "под отвертку".

Переключатель "х1 х10 X" служит для установки вида развертки. В положении "х1" скорость развертки соответствует положению переключателя "ВРЕМЯ/ДЕЛ". В положении "Х" развертка растягивается в 10 раз, и цена деления на экране уменьшается в 10 раз. В положении "X" горизонтальное отклонение осуществляется внешним сигналом, подаваемым на вход внешней синхронизации.

Канал Z предназначен для управления яркостью изображении на экране. Усилитель Z усиливает поступающие со схемы развертки импульсы обратного хода и обеспечивает гашение обратного хода развертки на экране осциллографа. В осциллографе предусмотрена возможность подачи внешнего сигнала на вход Z для получения яркостных меток времени. Вход Z находится на задней стенке осциллографа.

Для периодической проверки чувствительности канала вертикального отклонения и проверки калибровки длительности развертки служит калибратор, который вырабатывает периодический прямоугольный сигнал частотой 1000 Гц и ступенчато переключаемой амплитудой, а также постоянное напряжение переключаемой величины.

Электронно-лучевая трубка предназначена для формирования луча с помощью прожектора и две пары отклоняющих пластин по оси Y и оси Х.

2.Двухканальный и двухлучевой осциллографы и ра6ота с ними. Двухканальный и двухлучевой осциллографы предназначены для одновременного наблюдения двух независимых сигналов. Структурные схемы каналов вертикального отклонения этих осциллографов приведены на рис.П.2 а, б.

В двухканальном осциллографе имеется два входа Y, на которые могут подаваться независимые сигналы. Каждый из этих сигналов проходит свой аттенюатор (АТТ), с помощью которого ступенчато устанавливается коэффициент отклонения по вертикали, и предусилитель (ПУ), в котором выполняются плавная регулировка коэффициента отклонения по вертикали и регулировка смещения по вертикали.

Сигналы Y1 и Y2 далее поступают на коммутатор, с помощью которого можно установить один из следующих режимов:

- " Поочередно". В этом режиме переключение сигналов Y1 и Y2 производится после каждого периода развертки по горизонтали;

- " I ". Постоянно отображается сигнал Y1;

- " Прерывание". В этом режиме коммутатор в течение каждого периода развертки многократно переключает сигналы Y1 и Y2. В результате осциллограммы получаются прерывистыми. Этот режим удобен для наблюдения сигналов с большими периодами повторения, когда режим " Поочередно" создает заметные мерцания изображения;

- "' II ". Постоянно отображается сигнал Y2;

- " Сумма ". Постоянно отображается сумма сигналов         Y1 и Y2.

В двухлучевом осциллографе используется ЭЛТ с двумя электронными лучами. Регулировка яркости, фокусировка и отклонение по вертикали этих лучей осуществляется независимо, а отклонение по горизонтали - совместно. Двухлучевой осциллограф имеет два независимых от входа до выхода канала вертикального отклонения.

а)

б)

Рис.П.2. Структурные схемы каналов Y двухканального (а) и двухлучевого (б) осциллографов