ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПЕЙ. КУМЕТР

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с резонансными методами измерения добротности, индуктивности, емкости и сопротивления с помощью куметра и методикой оценки погрешностей таких измерений.

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка включает куметр типа Е9-4 (или аналогичный), а также объекты измерения: катушки индуктивности, входящие в комплект прибора, и набор конденсаторов и высокоомных резисторов, находящихся в отдельном корпусе с переключателем для выбора измеряемого элемента.

Структурная схема измерительной цепи, реализуемой с помощью куметра, представлена на рис.1. Куметр содержит генератор синусоидального напряжения, частота которого может изменяться в широких пределах с помощью переключателя диапазона частот и ручки плавной регулировки. Генератор нагружен на низкоомное сопротивление R0 величиной 0,04…0,05 Ом, что позволяет исключить влияние исследуемой схемы на режим работы генератора. Уровень напряжения на выходе генератора контролируется по вольтметру V1 (прибор “Уровень”).

К клеммам I и 2 подключается катушка индуктивности. На структурной схеме показаны ее индуктивность L, межвитковая паразитная емкость CL и омическое сопротивление RL. В куметре имеется переменный эталонный конденсатор СЭ, который служит для настройки колебательного контура в резонанс.

Выходной вольтметр V2 (прибор “Q”) контролирует напряжение на СЭ и проградуирован в единицах добротности колебательного контура. Его показания обычно и называют показаниями куметра. К клеммам 3 и 4 могут подключаться исследуемые конденсаторы или резисторы.

Рис.1. Структурная схема куметра

Измерения с помощью куметра основаны на получении резонанса в последовательном колебательном контуре. Достижение резонанса фиксируется по максимуму показаний вольтметра V2 при фиксированном на заданном уровне входном напряжении контура, измеряемом вольтметром V1. Условие резонанса определяется формулой:

fP=12πLKCK,					(1)

где fр - резонансная частота, LК, СК - индуктивность и емкость в контуре. Величина СК складывается из емкостей СЭ, СL и емкости внешнего конденсатора, если он подключен.

Добротность контура определяется формулой:

QK=2πfPLкRK,					(2)

где RK сопротивление потерь в контуре. Величина RK определяется сопротивлением RL, сопротивлением потерь внешнего конденсатора и сопротивлением внешнего резистора, если эти элементы подключены.

Измерение добротности основано на следующем соотношении:

QK=UPUВХ,					(3)

где UР - напряжение на емкости СЭ при резонансе, измеряемое вольтметром V2, UВХ - напряжение на входе колебательного контура.

3. задание для предварительной подготовки

3.1. По рекомендованной литературе и данному описанию ознакомиться со структурной схемой куметра, принципом его работы, резонансными методами измерения параметров элементов цепей с сосредоточенными постоянными.

3.2. Подготовить таблицы для записи результатов по всем пунктам лабораторной работы.

3.3. Изучить по данному описанию методику расчета погрешностей измерений.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. Нарисовать структурную схему куметра и объяснить принцип его работы.

4.2. Почему вольтметр V2 показывает величину добротности? При каком условии это верно?

4.3. Как измерить индуктивность катушки без учета и с учетом ее собственной емкости?

4.4. Что такое угол потерь конденсатора? Как измерить емкость и тангенс угла потерь конденсатора?

4.5. Как измерить сопротивление резистора с помощью куметра?

4.6. Каковы источники погрешностей при измерении индуктивности с помощью куметра?

- ЗАДАНИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

5.1. Включить куметр и дать ему прогреться в течение 7 - 10 минут.

5.2. Проверить установку на “0” и выполнить калибровку куметра на шкалах добротностей 200 и 600.

5.3. Измерить добротности двух катушек на резонансных частотах, указанных преподавателем. Оценить погрешности измерений добротности.

5.4. По данным пункта 5.3. определить косвенным методом значения индуктивностей без учета собственных емкостей катушек. Затем определить значения паразитных емкостей катушек и значения индуктивностей с учетом этих емкостей.

5.5. Измерить величины индуктивностей прямым методом по шкале куметра. Сопоставить полученные значения с результатами п. 5.4.

5.6. Снять резонансные характеристики колебательного контура на двух частотах для одной из катушек индуктивности.

5.7. Методом замещения измерить значения емкостей нескольких конденсаторов и тангенсы углов потерь этих конденсаторов.

5.8. Измерить величины сопротивлений нескольких резисторов.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

6.1. Подготовка куметра к измерениям

Для подготовки куметра к измерениям необходимо выполнить следующие операции:

- переключить куметр в режим установки нуля и установить нули на шкалах приборов “Уровень” и “Q”;

- переключить куметр в режим калибровки, с помощью регулировки "Уровень" установить стрелку прибора “Уровень” на красную метку и с помощью подстройки калибровки для выбранного предела измерений добиться, чтобы стрелка прибора “Q” отклонилась до конца шкалы. При проведении измерений добротности колебательного контура необходимо всегда устанавливать уровень входного напряжения так, чтобы стрелка прибора “Уровень” находилась на красной метке. Тогда прибор “Q” будет показывать величину добротности.

6.2. Измерение добротности катушек

Измерение добротности каждой катушки производится на двух резонансных частотах fP1 и fP2= fP1 / k , где для удобства последующих вычислений рекомендуется взять k = 2. Для настройки колебательного контура в резонанс необходимо изменять значение эталонной емкости СЭ с помощью ее основной регулировки до достижения максимального показания прибора “Q”, а затем при необходимости уточнить положение максимума с помощью дополнительной (подстроечной) регулировки. Значение СЭ определяется как сумма значений по основной и подстроечной шкалам. Величина добротности Q считывается по шкале прибора “Q”. Все данные записываются в табл.1. В графы Q1НОМ и Q2НОМ записываются номинальные, то есть предельные значения шкал, по которым в данном опыте измерялась добротность.

# Таблица 1

| Катушка | fP1 | СЭ1 | Q1 | Q1НОМ | fP2 | СЭ2 | Q2 | Q2НОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3. Косвенные методы измерения индуктивности

6.3.1. Определение значения индуктивности LХ без учета собственной емкости катушки производится на основании формулы (1), причем берется СК = СЭ, LК = LХ. В результате получаем:

LX=1(2πfP)2CЭ⋅					(4)

6.3.2. Определение индуктивности LХ, с учетом собственной емкости, а также величины собственной емкости катушки производится на основании формулы (1) с помощью системы двух уравнений, которая составляется с использованием результатов измерений на частотах fP1 и fP2. В итоге получаем:

fP1=12πLX(CЭ1+СL),fP2=12πLX(CЭ2+CL).				(5)

Емкости СЭ и СL считаются включенными параллельно. Решение системы уравнений (5) даст искомые значения:

LX=k2−1(2πfP1)2(CЭ2+CЭ1),				(6)

CL=CЭ2−CЭ1k2k2−1					(7)

6.4. Измерение индуктивности катушки прямым методом

Измерение индуктивности катушки прямым методом осуществляется по шкале индуктивности, расположенной между основной и подстроечной шкалами эталонного конденсатора. При этом, значение резонансной частоты следует взять из таблицы, находящейся на передней панели прибора, в соответствии с диапазоном частот, в котором производятся измерения для данной катушки. С помощью регулировки емкости эталонного конденсатора необходимо добиться резонанса, после чего определить значение индуктивности по шкале, умножить его на множитель, взятый из указанной таблицы (для этого диапазона частот), и записать соответствующую единицу измерения (мГн или мкГн).

6.5. Определение резонансных характеристик колебатель-ного контура

Снятие резонансных характеристик колебательного контура осуществляется на двух частотах по указанию преподавателя. На подстроечной шкале эталонного конденсатора необходимо установить нулевое значение, с помощью основной регулировки эталонного конденсатора добиться резонанса, а затем с помощью подстроечной регулировки изменять эталонную емкость в пределах ± 3пФ и записывать показания куметра в табл. 2. В последние графы таблицы записать значение резонансной частоты и значение емкости по основной шкале эталонного конденсатора. Полученные резонансные характеристики построить на миллиметровке или бумаге.

##### Таблица 2

| С | -3 | -2,5 | -2 | -1,5 | -1 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | fP | СЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.6. Измерение емкости конденсатора и тангенса угла потерь методом замещения

Измерение емкости СХ конденсатора выполняется методом замещения. Для этого необходимо, установив заданную преподавателем частоту, подключить измеряемый конденсатор СХ к клеммам “3-4” прибора “Q”, затем с помощью основной регулировки эталонного конденсатора добиться резонанса и записать полученные значения эталонной емкости СЭ1 и добротности Q1. После этого отключить исследуемый конденсатор, снова добиться резонанса и записать полученные значения СЭ2 и Q2.

Так как резонансная частота и индуктивность контура при обоих измерениях остались неизменными, то СЭ2 = СЭ1 + СХ, откуда

СХ =СЭ2 - СЭ1 .					(10)

Метод измерения тангенса угла потерь основан на изменении добротности контура при подключении к нему конденсатора с диэлектриком, в котором имеются потери. Тангенс угла потерь определяется по формуле:

tgδCx=(Q1−Q2)(CЭ1+CЭ2)Q1Q2(CЭ2−CЭ1)⋅				(11)

6.7. Измерение высокоомных сопротивлений методом вариации добротностей

При подключении измеряемого резистора к клеммам "3-4" прибора “Q”, он оказывается включенным параллельно эталонному конденсатору, что приводит к возрастанию потерь в контуре и, следовательно, к уменьшению его добротности. Поскольку резистор обладает также и паразитной емкостью, его подключение повлияет не только на добротность, но и на резонансную частоту контура. Измерение проводится аналогично пункту 6.6, только вместо внешнего конденсатора к клеммам "3-4" подключается резистор. Кроме того, необходимо записать значение резонансной частоты, на которой проводилось измерение. Сопротивление RХ, рассчитывается по формуле:

RX=Q1Q2(Q2−Q1)(CЭ2−СЭ1)2πfР⋅				(12)

6.8. Оценка погрешностей измерений

6.8.1. Оценка погрешности измерения добротности

С помощью прибора “Q” фактически измеряется доб-ротность колебательного контура QK, на которую помимо добротности катушки QL влияют потери в эталонном конденсаторе и выходное сопротивление генератора R0. Потерями в эталонном конденсаторе можно пренебречь ввиду их малости. Для оценки погрешности добротности катушки, возникающей из-за выходного сопротивления генератора, используется соотношение:

QK=QL1+R0/RL⋅

Абсолютная погрешность измерения добротности равна разности измеренного значения добротности QK и истинного значения добротности QL

ΔQL=QK−QL=QL1+R0RL−QL=−QLR0RL1+R0RL⋅

Учитывая, что R0/RL1, величину относительной погрешности измерения QL можно представить в виде

δQ=ΔQLQL=−R0RL⋅

Определив величину омического сопротивления катушки RL по формуле RL = 2fPLX/QK и приняв Ro = 0,05 Ом, необходимо вычислить величину первой составляющей погрешности

δ1=R0RL100%⋅

Вторая составляющая погрешности обусловлена выходным измерительным прибором “Q” и оценивается по формуле:

δ2=QMAXQγ,

где -класс точности прибора, равный 1,5%, QMAX -предельное значение шкалы прибора, Q -измеренное значение добротности.

Остальные источники погрешности (генератор, прибор “Уровень”) создают погрешность 3 порядка 2%.

Результирующая относительная погрешность измерения добротности катушки Q определяется по формуле, получаемой из общей формулы для погрешности при косвенных измерениях :

δQ=δ12+δ22+δ32.					(8)

При этом учитывается, что три составляющие погрешности являются независимыми друг от друга (не коррелированными).

6.8.2. Определение погрешности измерений индуктивности косвенным методом

Величина погрешности L рассчитывается по формуле, получаемой аналогично формуле (8)

δL=4δf2+δСЭ2,					(9)

где f -погрешность установки частоты генератора, обычно принимаемая равной 1%, СЭ - погрешность установки емкости эталонного конденсатора, вычисляемая по формуле:

δСЭ=ΔСЭСЭ100%,

где СЭ - цена одного деления основной шкалы эталонного конденсатора.

После вычислений относительных погрешностей Q и L записать результаты измерений добротности и индуктивности по форме: QХ =QИЗМ  Q; LХ =LИЗМ  L, где Q и L – абсолютные погрешности соответственно добротности и индуктивности.

Погрешности измерений емкости конденсатора и сопротивления резистора в данной работе не оцениваются.